| Arbeitsanweisung – AA 17 Freigabe und Chargendokumentation | Praxis: |
| --- | --- |
| Tätigkeit: Freigabe und Chargendokumentation |
| Geltungsbereich: Aufbereitungsbereich/-raum | Ziel/e: Prüfung der ordnungsgemäßen Aufbereitung. |
| Wer? Die in der Praxis mit der Freigabe berechtigten Personen (schriftliche Benennung) | Versions-Nr.: |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  | QM-Beauftragte |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |

| Verfahrensschritte: | Wie bzw. womit? | Zone/ Bereich: |
| --- | --- | --- |
| 1. Prüfung jeder Charge nach abgeschlossener Aufbereitung |  |  |
| 1.1 Prüfung nach manueller Reinigung und Desinfektion | Prüfkriterien sind z. B.: Korrekter Prozessablauf nach Arbeitsanweisung (Konzentration, Temperatur, Standzeit, Einwirkzeit) Instrument makroskopisch sauber und unversehrt |  |
| 1.2 Prüfung nach validiertem RDG | Prüfkriterien sind z. B.: Instrument makroskopisch sauber und unversehrt Instrument frei von Feuchtigkeit (trocken) und Pflege- und Ölprodukten Korrekter Programmablauf inkl. der technischen Prozessparameter Temperatur und Dauer der Plateauzeit, ggf. Spüldruck (Display-Geräteanzeige, Ausdruck oder elektronische Speicherung) |  |
| 1.3 Prüfung nach validiertem Dampf-Kleinsterilisator | Prüfkriterien sind z. B.: Korrekte Reinigung mit Sichtkontrolle Instrument frei von Feuchtigkeit (trocken) und Pflege- und Ölprodukten Korrekter Programmablauf inkl. der technischen Prozessparameter Druck, Temperatur und Haltezeit (Display-Geräteanzeige, Ausdruck oder elektronische Speicherung) Unversehrtheit der Sterilbarrieresysteme Chargenkontrolle durch Behandlungs- und/oder Chemo- und Prozessindikatoren (PCD) |  |
| 2. Chargendokumentation |  |  |
| 2.1 Chargendokumentation nach manueller Reinigung und Desinfektion | Formular „Freigabe nach manueller Aufbereitung“ |  |
| 2.2 Chargendokumentation nach validiertem RDG | Formular „Freigabe nach RDG“ |  |
| 2.3 Chargendokumentation nach validiertem Dampf-Kleinsterilisator | Formular „Freigabe nach Dampf-Kleinsterilisator“ |  |
| 3. Feststellung von Abweichungen bzw. Fehlern in der Aufbereitung | Das Instrument bzw. die gesamte Charge ist nach Beheben der Abweichung bzw. des Fehlers wie folgt aufzubereiten (Hinweis: Detaillierte Beschreibung des Vorgehens bei Abweichungen/Fehlern vom korrekten Prozessverlauf): |  |
| 4. Dokumentation von festgestellten Abweichungen bzw. Fehlern in der Aufbereitung | Gemäß Formular „Fehlerbehandlung in der Medizinprodukteaufbereitung“ |  |